标项一：胃肠镜（A）
	序号
	招标要求
	投标响应

	一
	主要用途：
	

	1.1
	适用于开展消化道早癌筛查、消化道早癌诊断及开展一系列内镜手术，同时可进行教学及科研。
	

	二
	技术参数：
	

	2.1
	图像处理装置：
	

	▲2.1.1
	[bookmark: _GoBack]能实现高清电子胃镜、高清电子结肠镜、超声上消化道内镜、电子支气管内镜等功能，允许不同品牌设备通过合规接口实现同等兼容效果；
注：供应商须在投标文件中提供相关证明材料作为佐证，未提供或提供不全的本项即为负偏离。
	

	2.1.2
	具有数字等信号输出：12G-SDI,3G-SDI,HD-SDI,SD-SDI等；
	

	▲2.1.3
	主机光源二选一：①一体化集成LED 光源；②一体式激光光源；整机搭载触摸屏控制，可通过配套医用液晶监视器完成设备全部成像参数调节设置；
	

	2.1.4
	具有亮度调节成像功能或类似功能，保持对比度的亮度调节成像，可以提高较暗部分的亮度；
	

	2.1.5
	色调调节：“R”调节：≥±8档，“B”调节：≥±8档；
	

	2.1.6
	具有构造与色彩亮度同时强调成像功能，联合强调黏膜表面的结构、色调和亮度；
	

	▲2.1.7
	能提高深层血管和出血点的可视性，具有双红光成像或联动成像技术或光学增强双滤光染色中任一项的技术；
注：供应商须在投标文件中提供相关证明材料作为佐证，未提供或提供不全的本项即为负偏离。
	

	2.1.8
	测光模式：平均测光、峰值测光、全自动测光；
	

	▲2.1.9
	具有窄带成像功能或双色光谱成像技术或蓝光染色成像技术，用于增强粘膜表层血管的可视性；
	

	2.1.10
	光源：一体化5色LED灯光源或激光光源；
注：供应商须在投标文件中提供相关证明材料作为佐证，未提供或提供不全的本项即为负偏离。
	

	2.1.11
	具有自体荧光观察技术或荧光示踪技术等，用于提高病变识别敏感度，允许外购与其他品牌相关设备组合使用（如通过组合方式实现，供应商在投标文件中提供详细设备配置及品牌，且该设备包含在投标总价中）；
	

	▲2.1.12
	具有兼容细胞内镜功能或者共聚焦激光显微内镜功能，用于500倍以上放大从而实现对黏膜表层细胞与细胞核的观察，提高早癌诊断率，允许外购与其他品牌相关设备组合使用（如通过组合方式实现，供应商在投标文件中提供详细设备配置及品牌，且该设备包含在投标总价中）；
	

	2.1.13
	具有兼容彩色CCD成像方式电子内窥镜或黑白CCD成像方式电子内窥镜或CMOS成像方式电子内窥镜等功能；
	

	2.1.14
	LED或激光光源使用寿命：≥10000小时。
	

	2.2
	32寸监视器：
	

	2.2.1
	屏幕尺寸：≥32英寸；
	

	2.2.2
	分辨率：≥3840×2160；
	

	2.3
	电子上消化道内窥镜：
	

	2.3.1
	视野角：≥140°；
	

	2.3.2
	景深：正常聚焦模式3-100MM，近焦模式1.5-3MM；
	

	2.3.3
	插入部外径：≤9.6MM；
	

	2.3.4
	先端部外径：≤9.9MM；
	

	2.3.5
	弯曲角度：向上≥210°, 向下≥90°, 向左≥100°, 向右≥100°；
	

	2.3.6
	有效长度：≥1030MM；
	

	2.3.7
	全长：≥1350MM；
	

	2.3.8
	钳子管道内径：≥2.8MM；
	

	2.3.9
	一键式拔插，热插拔功能无需重启主机，镜子只需要连接光源；
	

	2.3.10
	具有副送水功能；
	

	2.3.11
	具有窄带成像功能或双色光谱成像技术或蓝光染色成像技术，用于增强粘膜表层血管的可视性；
	

	2.3.12
	具有两段焦距，方便设置一键放大功能；
	

	2.3.13
	操作部按钮数量：≥5颗；
	

	2.3.14
	三条导光束；
	

	▲2.3.15
	具备主机同等深层血管成像技术，可配套内镜实现成像。
注：供应商须在投标文件中提供相关证明材料作为佐证，未提供或提供不全的本项即为负偏离。
	

	2.4
	电子结肠内窥镜：
	

	2.4.1
	视野角：正常≥170°；
	

	2.4.2
	景深：正常聚焦模式3-100MM，近焦模式2-2.5MM；
	

	2.4.3
	插入部外径：≤11.8MM；
	

	2.4.4
	先端部外径：≤13.2MM；
	

	2.4.5
	弯曲角度：向上≥180°,向下≥180°,向左≥160°,向右≥160°；
	

	2.4.6
	有效长度：≥1330MM；
	

	2.4.7
	全长：≥1655MM；
	

	2.4.8
	钳子管道内径：≥3.7MM；
	

	2.4.9
	一键式拔插，镜子只需要连接光源；
	

	2.4.10
	具有副送水功能；
	

	2.4.11
	具有可变硬度功能；
	

	2.4.12
	具有窄带成像功能或双色光谱成像技术或蓝光染色成像技术，用于增强粘膜表层血管的可视性；
	

	2.4.13
	具有两段焦距，方便设置一键放大功能；
	

	2.4.14
	导光束≥3条；
	

	2.4.15
	具备主机同等深层血管成像技术，可配套内镜实现成像。
注：供应商须在投标文件中提供相关证明材料作为佐证，未提供或提供不全的本项即为负偏离。
	

	三
	配置需求：
	

	3.1
	图像处理装置：1台；
	

	3.2
	32寸医用监视器：1台；
	

	3.3
	电子上消化道内窥镜：4根；
	

	3.4
	电子结肠内窥镜：3根；
	

	3.5
	内镜用送水装置：1台；
	

	3.6
	二氧化碳送气装置：1台；
	

	3.7
	图文工作站：1套；
	

	3.8
	吊塔：1套；
	

	3.9
	27寸4K医用监视器：1台。
	

	四
	质保期及其他要求：
	

	4.1
	设备验收合格后整机质保≥3年，承担该设备质保期内的全部硬件的维护维修费用（易损件及消耗品除外）。
注：供应商须在投标文件中写明具体的质保年限，如只单纯响应“≥3年”，本项即为负偏离。
	

	4.2
	设备到货日期必须在设备出厂日期起6个月内。
	

	4.3
	设备使用年限≥5年。
	


























标项二 ：胃肠镜（B）
	序号
	招标要求
	投标响应

	一
	主要用途：
	

	1.1
	用于食道、胃以及结肠疾病的检查诊断和治疗，具备光学染色功能，有助于消化道早期病变的发现。
	

	二
	总体要求：
	

	2.1
	4K超高清视频信号输出，最大分辨率≥3840×2160；
注：供应商须在投标文件中提供相关证明材料作为佐证，未提供或提供不全的本项即为负偏离。
	

	2.2
	具有窄带成像或联动成像等特殊光观察功能，特殊光观察模式≥3种；
注：供应商须在投标文件中提供相关证明材料作为佐证，未提供或提供不全的本项即为负偏离。
	

	▲2.3
	能实现常规胃肠镜、超声内镜、光学放大镜、超声支气管镜等功能，允许不同品牌设备通过合规接口实现同等兼容效果；
注：供应商须在投标文件中提供相关证明材料作为佐证，未提供或提供不全的本项即为负偏离。
	

	三
	技术参数：
	

	3.1
	图像处理器：
	

	3.1.1
	具备自动增益功能；
	

	3.1.2
	具备自动白平衡功能；
	

	3.1.3
	具备多种测光模式；
	

	3.1.4
	具备结构强化功能；
	

	3.1.5
	具备轮廓强调功能；
	

	3.1.6
	具备纹理色彩增强功能；
	

	3.1.7
	具备电子放大功能；
	

	3.1.8
	具备冻结及回放功能；
	

	3.1.9
	具备预冻结功能；
	

	3.1.10
	具备调光功能；
	

	3.1.11
	具有亮度均衡功能；
	

	3.1.12
	具备图像降噪功能；
	

	3.1.13
	具备光学染色功能；
	

	3.1.14
	具备双模式观察功能；
	

	3.1.15
	具备画中画功能；
	

	3.1.16
	具备镜体信息存储功能；
	

	3.1.17
	具备对比度调节功能；
	

	3.1.18
	USB口数量≥5个；
	

	3.1.19
	视频输出接口及数量：DVI、VGA、S-VIDEO、CVBS、12G-SDI、HDMI等接口；
	

	3.1.20
	具有电子放大功能，最大放大≥4倍；
	

	3.1.21
	具备用户管理功能；
	

	3.1.22
	用户存储数量≥100；
	

	3.1.23
	支持DICOM协议，通过网络可传输病历数据；
	

	3.1.24
	网络接口≥1个。
	

	3.2
	冷光源：
	

	▲3.2.1
	采用≥5路LED灯实现照明设计的多光谱照明光源；
注：供应商须在投标文件中提供相关证明材料作为佐证，未提供或提供不全的本项即为负偏离。
	

	3.2.2
	光源平均连续使用寿命≥40000小时；
注：供应商须在投标文件中提供相关证明材料作为佐证，未提供或提供不全的本项即为负偏离。
	

	3.2.3
	具备透光功能；
	

	3.2.4
	具备过热保护功能；
	

	3.2.5
	具备气泵流量可调节功能；
	

	3.2.6
	具有手动和自动两种调光模式。
	

	3.3
	超声内镜：
	

	3.3.1
	超声采用电子超声扫描模式；
	

	▲3.3.2
	电子扫描显示模式包含B模式、彩色多普勒模式、脉冲多普勒模式、组织谐波模式、弹性成像模式；
	

	3.3.3
	具有彩色血流模式、能量血流模式和H血流模式；
	

	3.3.4
	具有组织谐波功能，包含深度优先和分辨率优先两种信号显示模式；
	

	3.3.5
	具有增益、对比度、STC等图像调节功能；
	

	3.3.6
	图像方向可倒转；
	

	3.3.7
	具有对焦位置可调功能，可选择手动对焦或自动对焦；
	

	3.3.8
	可测量距离和面积等参数；
	

	3.3.9
	具有切换内窥镜和超声图像的功能，内窥镜和超声图像可以同屏显示；
	

	3.4
	高清电子检查胃镜：
	

	3.4.1
	全长≥1350MM；
	

	3.4.2
	工作长度≥1030MM；
	

	3.4.3
	景深：2MM-100MM；
	

	3.4.4
	弯曲角度：向上≥210°，向下≥90°；向左≥100°，向右≥100°；
	

	▲3.4.5
	头端外径≤Φ9.1MM；
	

	3.4.6
	主软管外径≤Φ9.0MM；
	

	3.4.7
	钳道内径≥Φ2.8MM；
	

	3.4.8
	钳道最小可视距离≤3MM；
	

	3.4.9
	视场角≥140°；
	

	3.4.10
	具备前视视向角；
	

	3.4.11
	具备副送水功能；
	

	3.4.12
	自定义按键≥4个，单键支持功能任选，可根据临床需求自由设定，实现个性化操作流程；
	

	3.4.13
	具备热插拔功能；
	

	3.4.14
	导光窗数量≥2；
	

	3.4.15
	具备镜体信息存储功能。
	

	3.5
	高清电子放大胃镜：
	

	3.5.1
	全长≥1350MM；
	

	3.5.2
	工作长度≥1030MM；
	

	3.5.3
	景深：广角3-100MM/长焦1.5-2.5MM；
	

	3.5.4
	弯曲角度：向上≥210°，向下≥90°，向左≥100°，向右≥100°；
	

	3.5.5
	头端外径≤Φ11MM；
	

	3.5.6
	主软管外径≤Φ10.2MM；
	

	3.5.7
	钳道内径≥Φ2.8MM；
	

	3.5.8
	钳道最小可视距离：3MM；
	

	3.5.9
	视场角≥广角140°/长焦56°；
	

	3.5.10
	具备前视视向角；
	

	3.5.11
	具备副送水功能；
	

	3.5.12
	自定义按键≥4个，单键支持功能任选，可根据临床需求自由设定，实现个性化操作流程；
	

	3.5.13
	放大倍数≥140倍；
	

	3.5.14
	具备热插拔功能；
	

	3.5.15
	导光窗数量≥2；
	

	3.5.16
	具备镜体信息存储功能。
	

	3.6
	高清电子肠镜：
	

	3.6.1
	全长≥1650MM；
	

	3.6.2
	工作长度≥1330MM；
	

	3.6.3
	景深：2-100MM；
	

	3.6.4
	弯曲角度：向上≥180°，向下≥180°，向左≥160°，向右≥160°；
	

	▲3.6.5
	头端外径≤Φ11.8MM；
	

	3.6.6
	主软管外径≤Φ12MM；
	

	▲3.6.7
	钳道内径≥Φ3.8MM；
	

	3.6.8
	视场角≥170°；
	

	3.6.9
	具备前视视向角；
	

	3.6.10
	具备副送水功能；
	

	3.6.11
	自定义按键≥4个，单键支持功能任选，可根据临床需求自由设定，实现个性化操作流程；
	

	3.6.12
	具备可变硬度功能；
	

	3.6.13
	具备热插拔功能；
	

	3.6.14
	导光窗数量≥2；
	

	3.6.15
	具备镜体信息存储功能。
	

	3.7
	显示器：
	

	3.7.1
	尺寸≥32寸；
	

	3.7.2
	分辨率不低于3840×2160；
	

	3.7.3
	具备分屏功能；
	

	3.7.4
	具备画中画（PIP）、画外画（POP）功能；
	

	3.7.5
	具备输入：HDMI、DVI-D、SDI、DP、串行远程：RS-232C、以太网、交流输入接口、直流输入接口；
	

	3.7.6
	具备输出：DVI-D、SDI、DP、直流5V 输出接口。
	

	四
	配置要求：
	

	4.1
	高清主机2台；
	

	4.2
	高清放大胃镜1根；
	

	4.3
	高清胃镜12根；
	

	4.4
	高清肠镜7根；
	

	4.5
	超声胃镜1套(含主机、超声胃镜)；
	

	4.6
	水泵2台；
	

	4.7
	气泵2台；
	

	4.8
	工作站2套。
	

	五
	质保期及其他要求：
	

	5.1
	设备验收合格后整机质保≥3年，承担该设备质保期内的全部硬件的维护维修费用（易损件及消耗品除外）。
注：供应商须在投标文件中写明具体的质保年限，如只单纯响应“≥3年”，本项即为负偏离。
	

	5.2
	设备到货日期必须在设备出厂日期起6个月内。
	

	5.3
	设备使用年限≥5年。
	



